泰安市中心医院

（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）

调研论证文件

项目名称：“便携式彩色多普勒超声诊断仪”调研论证

项目编号： 2026-L-37

采购单位：泰安市中心医院

（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）

日   期：2026年3月19日

目  录

第一章  调研论证邀请说明………………………………………2

第二章  调研论证谈判须知………………………………………3

第三章  项目说明…………………………………………………5

第四章  调研谈判文件格式………………………………………6

第一章 调研论证邀请说明

根据医院采购工作安排，就“便携式彩色多普勒超声诊断仪”项目组织调研论证，项目编号：2026-L-37，现邀请有固定销售经营场所，具有相关资格及售后服务能力的各级供应商前来响应。

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心） |
|  | 项目名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪 |
|  | 项目编号：2026-L-37 |
|  | 论证方式：调研 |
| 2 | 响应性文件份数：六份（包括正本一份、副本五份） |
| 3 | 响应性文件接收单位：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）龙潭路24号，行政办公区（北楼）303室 |
|  | 递交响应文件时间：2026年3月24日 下午2:00—5：00 （递交文件时需携带本人身份证） |
|  | 响应性文件接收截止时间：2026年3月24日 下午5：00 |
| 4 | 设备管理科 李老师 联系电话：0538-6298321（技术部分） 招标管理中心 李老师 联系电话：0538-6298227（商务部分） |
| 5 | 响应性文件必须编制页码，正本请胶装制作，副本拉杆制作。封皮注明所投标产品名称和包号。 |
| 6 | 有耗材的论证时须提供样品。 |

第二章  调研论证谈判须知

一、说明

（一）无论论证过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加论证有关的费用。

（二）调研论证文件的取得

供应商在泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）网站（http://www.taishanyy.com）通知公告-​招标公告下载获取调研论证文件。

（三）调研论证谈判文件的澄清

若供应商对调研论证文件有疑问，应用及时书面通知采购单位，并加盖单位公章及授权代表签字，采购单位以书面或网上公告的形式予以答复，如有必要时可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源）分发给有关供应商。

二、调研论证文件编写

（一）响应性文件组成

1、生产、经营有关的资格、资质证明文件复印件加盖公章；

①法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件（附件一）；

②企业简介（附件二）；

③营业执照、组织机构代码证、税务（国税、地税）登记证复印件加盖公章；

④相关设备的质量标准及设备合格证明；

⑤生产厂家应具有《医疗器械生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证及注册表》；

⑥代理商须具有国家有关部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证及注册表》；

⑦供应商认为需要提供的其它证明材料。

2、调研论证文件

①便携式彩色多普勒超声诊断仪技术参数（附件三）；

②技术参数响应偏离表(附件四)

3、技术文件

①设备的型号（规格）、主要技术指标及性能详细说明；

②分项（配件、易耗品等）报价清单(附件六)；

③设备配套耗材报价一览表(附件七)；

④；供应商认为需要加以说明的其他内容。

4、商务文件

①项目需求推荐一览表（附件五）；

②配置清单（附件八）；

(三)响应性文件装订

供应商必须将调研论证文件（正本一本、副本五本）中的有关文件按调研论证文件组成顺序排列装订成册，并在首页编制“调研论证文件目录”。

(四)报价

1、供应商在报价时只能提供一个方案。

2、报价含主件、标准附件、安装调试、报关、商检、技术检定、培训、税费、运杂费、质保期内提供的售后服务所发生的费用，及本次招投标所发生的费用。

(五)调研论证文件签署

供应商代表必须按调研谈判文件的规定签署响应性文件（正本、副本及各附件）、报价一览表，并在响应性文件封面上加盖供应商公章。

(六)调研论证文件密封和标记

1、供应商应准备六份调研论证文件，一份正本和五份副本，并在每一份调研论证文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将调研论证文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容：

①项目名称

②正本或副本

③供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

④项目编号及包号

3、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章（格式详见附件九）。

三、解释权

本论证文件的最终解释权归采购单位，当对一个问题有多种解释时以采购单位的书面解释为准。论证文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标单位对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三章   项目说明

一、采购内容及技术要求

1、采购内容：

“便携式彩色多普勒超声诊断仪”项目详细参数及要求见附表；

2、要求：

供应商所供设备必须是通过合法进货渠道获得，交付的设备应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

成交供应商对由于设备质量缺陷而发生的任何故障负责维修或更换，并承担由此发生的所有费用。其他详细技术要求见附表。

3、建议包修期：

建议包修期自技术验收合格之日起计算，不少于叁年，国家有关规定或厂家规定长于叁年时，执行国家或厂家规定。维修配件供应不少于十年，设备出现故障时应在24小时内给予上门排除。如遇投标，等同于投标商同意本条款

二、质量保证及售后服务

1、质量保证期执行国家有关规定。负责安装调试与免费技术培训。

2、供应商必须遵守其调研论证文件中所作的售后服务承诺，出现质量问题24小时內响应。

3、确保所提供的设备是全新的，未使用过的，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。供应商进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷并且这些设备的质量、规格和技术参数都应与调研论证文件中所附的清单相一致。

4、对于所提供的设备，在包修期内由于材料和工艺而导致零件或部件故障，供应商应无偿维修和更换。

5、如果需要对本次采购设备抽检，所需抽检费用由成交供应商承担。

6、若本次采购设备为国家法定计量器具，供货方应免费提交该产品的鉴定证书。

三、其他

1、论证人为供应商提供便利的条件。交付使用前供应商负责对人员、器材设备进行管理。合同履行期间供应商应确保安全，合同履行过程中发生的一切安全事故由供应商负责。

第四章   调研文件格式

附件一

法定代表人授权委托书

泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）：

（推荐人名称）法定代表人               授权我公司                                              （职务或职称）      （姓名）为我单位本次论证授权代理人，全权处理此次泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）论证项目（项目编号： 2025-L-30-1）论证活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

电          话：

年   月   日

附件二

2、企业简介

供应商名称：（公章）                                    供应商代表签字：

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立时间 |  | 住所 |  |
| 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 单位概况： |  |  |  |

附件三：

便携式彩色多普勒超声诊断仪

1、具备≥15英寸高分辨率彩色LED显示器；

2、主机探头接口：≥2个，非扩展接口；

3、电池的续航时间（实时扫查下）：≥300分钟，支持电池电量的指示灯显示及低电量报警；

4、具备物理键盘，内置机械式轨迹球控制；

5、具备可配置放置便携机的专用台车，带储物盒功能，电动升降行程≥18cm；

6、全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672；

7、具备数字化高分辨率二维灰阶成像、谐波成像、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、M模式等模式；

8、具备实时血流三同步技术；

9、具备血流的自动频谱包络分析测量、智能穿刺增强、实时空间复合成像、自适应图像增强、频率复合、自动多普勒血管追踪、智能一键图像优化等技术和功能；

10、具备一般测量、产科测量、多普勒血流测量、IMT颈动脉内中膜自动测量等测量与分析；

11、具备一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理软件；

12、支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能；

13、超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊；

14、支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、测量、冻结、存图等；

15、输入/输出信号：网络，HDMI，S-video，VGA，USB等；

16、图像管理与记录装置：硬盘≥240G，USB接口支持打印和数据输出；

17、探头

（1）探头频率范围1.0-15.0MHz；

（2）凸阵探头频率1.0-5.0MHz；

（3）相控阵探头频率2.0-4.0MHz；

（4）线阵探头频率4.0-15.0MHz；

18、保修期≥3年。

附件四：

4、技术参数响应偏离表

| 序号 | 文件要求 | 供应商响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 | ......... |  |  |  |

附件五

5、项目需求推荐一览表

单位：元

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| 产地及品牌 |  |  | 规格型号 |  |  |
| 产品简要介绍 |  |  |  |  |  |
| 报价 |  | 设备及配件全保报价 |  |  |  |
| 最快供货期 | 日历日 | 质保期 |  |  |  |
| 质量标准及保证措施 |  |  |  |  |  |
| 售后服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 供应商（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 供应商授权代表（签字）： |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件六

6、分项（配件、易耗品等）报价清单

单位：元

| 序号 | 名称 | 产地 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年    月    日

附件七

7、设备配套耗材报价一览表

单位：元

| 序号 | 注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 生 产 厂家/品牌 | 单位 | 包装 | 单价 | 省标价格 | 27位医保编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：以上内容若无，请注明“无”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件八

8、配置清单

附件九

9、调研论证文件封面格式

（一）密封信封正面格式

| 调研论证文件 （正本） 项目名称： 所投编号： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真： | 调研论证文件 （副本） 项目名称： 所投编号： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

（二）密封信封封口格式：

――――――（加盖印章）―――――― ▲ ↑ （封口处）