泰安市中心医院推荐性论证文件

项目名称：“大孔径CT”推荐性论证

项目编号： 2020-S-74

采购单位：泰安市中心医院

日    期：2020年5月29日

目  录

第一章  推荐性论证邀请说明…………………………………………2

第二章  推荐性谈判邀请………………………………………………3

第三章  项目说明………………………………………………………6

第四章  推荐性谈判文件格式…………………………………………7

第一章 推荐性论证邀请说明

根据医院采购工作安排，就“大孔径CT”项目组织推荐性论证[项目编号： 2020-S-74。现邀请有固定销售经营场所，具有相关资格及售后服务能力的各级供应商前来响应。

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：泰安市中心医院 |
|  | 项目名称：大孔径CT |
|  | 项目编号：2020-S-74 |
|  | 论证方式：推荐性 |
| 2 | 响应性文件份数：六份（包括正本一份、副本五份） |
| 3 | 响应性文件接收单位：泰安市中心医院设备科 |
|  | 响应性文件接收截止时间：2020年6月4日8:30 (暂定，如有变化另行通知) |
| 4 | 联系人：钱老师 电话：0538-6298321 传真：0538-6298321 |
| 5 | 邮箱：5386298321@163.com |

第二章  推荐性论证谈判须知

一、说明

（一）无论论证过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加论证有关的费用。

（二）推荐性论证文件的取得与处置

供应商在泰安市中心医院网站（http://www.taishanyy.com）招标发布专区下载获取推荐性论证文件。

（三）推荐性论证谈判文件的澄清

若供应商对推荐性论证文件有疑问，应用及时书面通知采购单位，并加盖单位公章及授权代表签字，采购单位以书面或网上公告的形式予以答复，如有必要时可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源）分发给有关准供应商。

二、推荐性论证文件编写

（一）响应性文件组成

1、生产经营有关的资格、资质证明文件复印件加盖公章；

①法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件（附件一）；

②企业简介（附件二）；

③营业执照、组织机构代码证、税务（国税、地税）登记证复印件加盖公章；

④相关设备的质量标准及设备合格证明；

⑤生产厂家应具有《医疗器械生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证及注册表》；

⑥非制造商的供应商须有正规的供货渠道；

⑦代理商须具有国家有关部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证及注册表》；

⑧设备彩页及设备配置清单，进口设备需提供外贸格式的配置清单及商检报关等证明文件；

⑨供应商认为需要提供的其它证明材料。

2、推荐性论证文件

①大孔径CT技术参数（附件三）；

②技术参数响应偏离表(附件四)

3、技术文件

①设备的型号（规格）、主要技术指标及性能详细说明；

②配置清单(附件六)；

③所报设备的鉴定报告、制造标准等详细资料（如有请提供）；

④供应商认为需要加以说明的其他内容。

4、商务文件

①报价一览表（附件五）；

②近三年同型号经营业绩（附件七）；

(三)响应性文件装订

供应商必须将推荐性论证文件（正本一本、副本五本）中的有关文件按推荐性论证文件组成顺序排列装订成册，并在首页编制“推荐性论证文件目录”。

(四)报价

1、供应商在报价时只能提供一个方案。

2、报价含主件、标准附件、安装调试、报关、商检、技术检定、培训、税费、运杂费、质保期内提供的售后服务所发生的费用，及本次招投标所发生的费用。

(五)推荐性论证文件签署

供应商代表必须按推荐性谈判文件的规定签署响应性文件（正本、副本及各附件）、报价一览表，并在响应性文件封面上加盖供应商公章。

(六)推荐性论证文件密封和标记

1、供应商应准备六份推荐性论证文件，一份正本和五份副本，并在每一份推荐性论证文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将推荐性论证文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容：

①项目名称

②正本或副本

③供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

④项目编号及包号

3、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“2020年6月4日8:30之前不准启封”字样（格式详见附件八）。

三、解释权

本论证文件的最终解释权归采购单位，当对一个问题有多种解释时以采购单位的书面解释为准。论证文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标单位对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

四、保密和披露

1、供应商自领取论证文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次论证获得的信息向第三人外传。

2、采购单位有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责论证响应性文件的人员或与论证有关的人员披露。

3、论证单位有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址、成交设备的有关信息以及合同条款等。

第三章   项目说明

一、采购内容及技术要求

1、采购内容：

“大孔径CT”项目详细参数及要求见附表；

2、要求：

供应商所供设备必须是通过合法进货渠道获得，交付的设备应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

成交供应商对由于设备质量缺陷而发生的任何故障负责维修或更换，并承担由此发生的所有费用。其他详细技术要求见附表。

3、建议包修期：

建议包修期自技术验收合格之日起计算，不少于叁年，国家有关规定或厂家规定长于叁年时，执行国家或厂家规定。维修配件供应不少于十年，设备出现故障时应在24小时内给予上门排除。如遇投标，等同于投标商同意本条款

二、质量保证及售后服务

1、质量保证期执行国家有关规定。负责安装调试与免费技术培训。

2、供应商必须遵守其推荐性论证文件中所作的售后服务承诺，出现质量问题24小时內响应。

3、确保所提供的设备是全新的，未使用过的，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。供应商进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷并且这些设备的质量、规格和技术参数都应与推荐性论证文件中所附的清单相一致。

4、对于所提供的设备，在包修期内由于材料和工艺而导致零件或部件故障，供应商应无偿维修和更换。

5、如果需要对本次采购设备抽检，所需抽检费用由成交供应商承担。

6、若本次采购设备为国家法定计量器具，供货方应免费提交该产品的鉴定证书。

三、其他

1、论证人为供应商提供便利的条件。交付使用前供应商负责对人员、器材设备进行管理。合同履行期间供应商应确保安全，合同履行过程中发生的一切安全事故由供应商负责。

第四章   推荐性文件格式

附件一

## 法定代表人授权委托书

泰安市中心医院：

（推荐人名称）法定代表人               授权我公司                                              （职务或职称）      （姓名）为我单位本次论证授权代理人，全权处理此次泰安市中心医院论证项目（项目编号：2020-S-74）论证活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

电话：

年   月  日

附件二

2、企业简介

供应商名称：（公章）                                    供应商代表签字：

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立时间 |  | 住所 |  |
| 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 单位概况： |  |  |  |

附件三：

大孔径CT参数

| 序号 | 招标技术规格与要求 |
| --- | --- |
| 1 | 放疗用大孔径多排螺旋CT模拟定位机 |
| 2 | 机架系统 |
| 2.1 | 滑环类型：低压滑环 |
| 2.2 | 机架孔径≥800mm |
| 2.3 | 扫描架倾角≥±30° |
| 2.4 | 每旋转360°采集≥16层 |
| 2.5 | 冷却方式：风冷或水冷（如果采用水冷方式，需要提供水冷方案，需提供两套进口水冷机组，注明品牌、型号，并负责安装和调试） |
| 3 | 高压发生器≥60kW |
| 4 | 球管 |
| 4.1 | 球管小焦点≤0.5×1.0mm |
| 4.2 | 球管大焦点≤1.0×1.0mm |
| 4.3 | 球管阳极物理热容量≥8MHU或≤1.0MHU |
| 4.4 | 最大阳极冷却率≥1600kHU/min |
| 4.5 | 最大管电流≥500mA |
| 4.6 | 最小管电流≤20mA |
| 4.7 | 最大管电压≥140kV |
| 5 | 探测器 |
| 5.1 | 探测器材料：固态稀土陶瓷材料或最新的光子探测器 |
| 5.2 | 每排探测器实际物理个数≥800 |
| 5.3 | 探测器物理宽度≥20mm |
| 5.4 | 探测器物理排数≥24排 |
| 5.5 | 传输速度≥2.5GB/s |
| 6 | 扫描床系统 |
| 6.1 | 扫描床Z轴定位精度≤±0.25mm |
| 6.2 | 扫描床垂直升降与床纵向运动必须实现分开操作 |
| 6.3 | 床面垂直运动范围（从地面算起）：最低≤600m，最高≥990mm |
| 6.4 | 最大载重量≥200kg |
| 6.5 | 提供放疗定位专用全碳纤维平床板，注明厂家和型号，要求原装进口，床面需具有放疗专用床面定位索引系统 |
| 6.6 | 提供放疗专用扫描床系统，不能以诊断扫描床系统代替。 |
| 7 | 扫描参数 |
| 7.1 | 定位像角度：90°，180°；长度≥1500mm，宽度≥500mm |
| 7.2 | 最大真实扫描视野(SFOV)≥500mm |
| 7.3 | 最大显示（扩展）视野(EFOV)≥700mm |
| 7.4 | 扫描时间：螺旋扫描≤0.5s/360°（512×512矩阵） |
| 7.5 | 最大单次连续螺旋扫描时间≥100s |
| 7.6 | 最小扫描层厚≤0.65mm |
| 7.7 | 最大连续轴向扫描范围≥1600mm |
| 7.8 | 最大连续螺旋扫描范围≥1600mm |
| 7.9 | 最大螺距因子≥1.65 |
| 7.1 | 提供自动曝光控制功能，减少患者受照剂量 |
| 8 | 图像质量 |
| 8.1 | 空间分辨率（在无任何附加测试条件下）：≥15lp/cm MTF0 |
| 8.2 | 低密度分辨率≤4.0 mm @0.3% （注明测量条件） |
| 8.3 | 噪声≤0.30%（注明测量条件） |
| 8.4 | CT值范围：-1024～＋3071 |
| 8.5 | CT值误差不超过±4 |
| 9 | 计算机系统 |
| 9.1 | 处理器：四核≥2.4GHz |
| 9.2 | 内存≥16GB |
| 9.3 | 硬盘存储容量： 520,000幅512×512无压缩的图象 |
| 9.4 | LCD彩色显示器≥19″，分辨率≥1280×1024，2台，具备双屏显示功能 |
| 9.5 | 重建矩阵≥512×512 |
| 9.6 | 显示矩阵≥1024×1024 |
| 9.7 | 提供厂家最新微辐射影像重建算法，Philips提供iDose4，GE提供ASIR，Siemens提供Safire, Canon提供AIDR 3D |
| 9.8 | 该算法可实现低能量成像 |
| 9.9 | 该算法可实现低剂量成像 |
| 9.10 | 该算法可实现低造影剂剂量强化 |
| 9.11 | 具备降低噪声能力 |
| 9.12 | 具备去伪影功能 |
| 9.13 | 提供公司最新版本计算机 |
| 9.14 | 提供智能化量体成像操作平台 |
| 9.15 | 要求该平台可综合考虑包括临床表现,身体状态(从婴儿到病态肥胖的成年人)、扫描区域、年龄、生理和解剖因素后优化CT扫描条件，保证图像质量和低剂量扫描。 |
| 9.16 | 要求该操作平台可实现曝光条件智能化管理，操作员输入参数与传统操作系统比较可减少点击一半以上，保证临床工作效率。 |
| 9.17 | 要求该操作系统可以保证不同操作员扫描结果的一致性 |
| 9.18 | 要求该系统在保证诊断图像质量的同时必须达到尽可能低的辐射剂量 |
| 9.19 | 重建时间≥16幅/s（512×512） |
| 9.2 | 计算机同步处理能力：可实现在扫描状态下的图像实时同步重建并行处理图像 |
| 10 | 其它应用软件（以下软件及功能应完整提供） |
| 10.1 | CTA |
| 10.2 | 造影剂自动跟踪软件 |
| 10.3 | 实时三维软件 |
| 10.4 | 动态剂量调制 |
| 10.5 | 最大密度投影MIP |
| 10.6 | 最小密度投影MinIP |
| 10.7 | 表面三维显示SSD |
| 10.8 | 多平面体积投影MPVR |
| 10.9 | 薄块浏览 |
| 10.10 | 多平面重建 |
| 10.11 | 智能循迹切割 |
| 10.12 | 自动层面相关显示 |
| 10.13 | 图像智能优化显示软件 |
| 10.14 | 三维小节结分析软件 |
| 10.15 | 高级血管定量分析软件 |
| 10.16 | 容积三维重建 |
| 10.17 | 超精细神经图像软件 |
| 10.18 | 婴幼儿专用扫描方案 |
| 10.19 | 肿瘤专用扫描方案 |
| 10.2 | 自动毫安选择功能 |
| 10.21 | 自动语音系统及双向语音传输 |
| 10.22 | 多任务并行处理功能 |
| 10.23 | 具备激光相机DICOM接口功能 |
| 10.24 | 自动照相技术 |
| 11 | 呼吸门控系统 |
| 11.1 | 提供原厂呼吸门控系统软硬件一套，注明型号和技术规格 |
| 11.2 | 采用红外线或腹压带体表监测的方式监测呼吸运动。 |
| 11.3 | 配合CT机采集4D CT图像，支持前瞻式轴向扫描 |
| 11.4 | 配合CT机采集4D CT图像，支持前瞻式螺旋扫描方式 |
| 11.5 | 配合CT机采集4D CT图像，支持回顾式螺旋扫描方式 |
| 11.6 | 回顾式螺旋扫描必须能够提供基于时相及幅值的两种后处理重建方式 |
| 11.7 | 能编辑、添加、删除呼吸时相 |
| 11.8 | 平均密度投影 |
| 11.9 | 最大密度投影MIP |
| 11.10 | 最小密度投影MinIP |
| 11.11 | 动态DRR，实现4D虚拟透视及模拟定位功能 |
| 11.12 | 上述4D CT图像和模拟定位数据可传输至配套的治疗计划系统进行相关放射治疗计划设计。 |
| 11.13 | 要求此呼吸门控系统提供与加速器 RPM呼吸门控系统的接口系统，并在国内多家用户实现与相应加速器的连接。 |
| 12 | 提供肿瘤模拟定位软件包 |
| 12.1 | 提供靶区定义和轮廓勾画功能. |
| 12.2 | 自动轮廓勾画 |
| 12.3 | 多种手动轮廓勾画和修改工具 |
| 12.4 | 对称和非对称三维Margin自动增加，具备3个方向6个自由度Margin增加功能 |
| 12.5 | 提供设置照射野 |
| 12.6 | 任意设置等中心 |
| 12.7 | 自动、手动设计照射野 |
| 12.8 | 可任意调整设置准直器、床和机架的旋转角度 |
| 12.9 | 自动识别器官几何等中心 |
| 12.10 | 可以BEV图显示SSD等射野信息 |
| 12.11 | 具备数字重建图像（DRR）和数字重组图像（DCR） |
| 12.12 | 具备BEV（Beams Eye View）模式显示 |
| 12.13 | 可在任意角度产生DRR & DCR图像 |
| 12.14 | 具备等中心移动时自动重新计算DRR & DCR |
| 12.15 | 可产生不同组织的DRR & DCR图像；可产生任意深度的DRR & DCR图像 |
| 12.16 | 具备DRR & DCR参数预设 |
| 12.17 | 肿瘤模拟定位软件包要求安装在CT操作主台，并具备实时定位功能，可实现一次摆位（不在病人体表设置Mark点，利用CT绝对坐标功能进行等中心设置），要求靶区的勾画仅需3层（甚至可直接通过DRR图）就能直接完成等中心 |
| 12.18 | 提供网络连接与传输 |
| 12.19 | 具备DICOM, DICOM RT协议，开放相应接口 |
| 12.20 | 可与满足配置的GAMMEX激光灯连接，传输等中心坐标到相应工作站 |
| 12.21 | 可与满足DICOM RT协议的TPS相连 |
| 12.22 | 网络传输没有许可权数目限制，用户拥有配置网络连接参数的权限 |
| 13 | 原厂进口医生独立图像后处理工作站1套 |
| 13.1 | 计算机主频≥4×3GHz |
| 13.2 | 硬盘≥1TB |
| 13.3 | 内存≥32GB |
| 13.4 | 高分辨率彩色双屏视野显示≥19英寸 液晶显示器，2台 |
| 14 | 随机必配辅助设备 |
| 14.1 | 提供进口主机操作台 |
| 14.2 | 提供30分钟主台不间断电源一台 |
| 14.3 | 提供双筒立式高压注射器系统一套（Bracco Empower CTA）具备血管防渗漏功能 |
| 14.4 | 提供五个可移动激光轨，绿色光源放射治疗激光定位系统（Gammex 5000G）,配置CT SIM 精确刻度校准模体：尺寸60cm×20cm×20cm |
| 14.5 | 提供全能电子密度检测模体一套（Gammex 1467） |
| 14.6 | 提供ACR CT认证模体一套（Gammex 464），含自动化软件 |
| 14.7 | 提供原装进口的UCT床板（CIVCO），配合开展SBRT、SRS定位扫描 |
| 15 | 设备免费保修期：整机保修3年 |

附件四：

4、技术参数响应偏离表

| 序号 | 文件要求 | 供应商响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

附件五

5、报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 产地及品牌 |  | 规格型号 |  |
| 单价 |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |
| 最快供货期 |  | 质保期 |  |
| 质量标准及保证措施 |  |  |  |
| 售后服务承诺 |  |  |  |
| 供应商（盖章）： |  |  |  |
| 供应商授权代表（签字）： |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |

附件六

6、配置清单

| 序号 | 货号 | 名称 | 产地 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：  年    月    日

附件七

7、近三年同型号经营业绩一览表

| 项目名称 | 时间 | 金额 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：仅限于国内近三年的同类经营业绩。

供应商全称：（盖章）

供应商授权代表签字：

日期：   年   月   日

附件八

8、推荐性论证文件封面格式

（一）密封信封正面格式

| 推荐性论证文件 （正本） 项目名称： 所投编号： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真： | 推荐性论证文件 （副本） 项目名称： 所投编号： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

（二）密封信封封口格式：

――――――于2020年6月4日8:30之前不准启封”（加盖印章）―――――― ▲ ↑ （封口处）