泰安市中心医院推荐性论证文件

项目名称：“磁共振屏蔽”推荐性论证

项目编号： 2020-S-92

采购单位：泰安市中心医院

日    期：2020年7月1日

目  录

第一章  推荐性论证邀请说明…………………………………………2

第二章  推荐性谈判邀请………………………………………………3

第三章  项目说明………………………………………………………6

第四章  推荐性谈判文件格式…………………………………………7

第一章 推荐性论证邀请说明

根据医院采购工作安排，就“磁共振屏蔽”项目组织推荐性论证[项目编号： 2020-S-92]。现邀请有固定销售经营场所，具有相关资格及售后服务能力的各级供应商前来响应。

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：泰安市中心医院 |
|  | 项目名称：磁共振屏蔽 |
|  | 项目编号：2020-S-92 |
|  | 论证方式：推荐性 |
| 2 | 响应性文件份数：六份（包括正本一份、副本五份） |
| 3 | 响应性文件接收单位：泰安市中心医院设备科（后勤楼204室） |
|  | 响应性文件接收截止时间：2020年7月9日17:00（节假日除外） (暂定，如有变化另行通知) |
| 4 | 联系人：钱老师 电话：0538-6298321 传真：0538-6298321 |
| 5 | 邮箱：5386298321@163.com |

第二章  推荐性论证谈判须知

一、说明

（一）无论论证过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加论证有关的费用。

（二）推荐性论证文件的取得与处置

供应商在泰安市中心医院网站（http://www.taishanyy.com）招标发布专区下载获取推荐性论证文件。

（三）推荐性论证谈判文件的澄清

若供应商对推荐性论证文件有疑问，应用及时书面通知采购单位，并加盖单位公章及授权代表签字，采购单位以书面或网上公告的形式予以答复，如有必要时可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源）分发给有关准供应商。

二、推荐性论证文件编写

（一）响应性文件组成

1、生产经营有关的资格、资质证明文件复印件加盖公章；

①法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件（附件一）；

②企业简介（附件二）；

③营业执照、组织机构代码证、税务（国税、地税）登记证复印件加盖公章；

④相关设备的质量标准及设备合格证明；

⑤生产厂家应具有《医疗器械生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证及注册表》；

⑥非制造商的供应商须有正规的供货渠道；

⑦代理商须具有国家有关部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证及注册表》；

⑧设备彩页及设备配置清单，进口设备需提供外贸格式的配置清单及商检报关等证明文件；

⑨供应商认为需要提供的其它证明材料。

2、推荐性论证文件

①磁共振屏蔽技术参数（附件三）；

②技术参数响应偏离表(附件四)

3、技术文件

①设备的型号（规格）、主要技术指标及性能详细说明；

②配置清单(附件六)；

③所报设备的鉴定报告、制造标准等详细资料（如有请提供）；

④供应商认为需要加以说明的其他内容。

4、商务文件

①报价一览表（附件五）；

②近三年同型号经营业绩（附件七）；

(三)响应性文件装订

供应商必须将推荐性论证文件（正本一本、副本五本）中的有关文件按推荐性论证文件组成顺序排列装订成册，并在首页编制“推荐性论证文件目录”。

(四)报价

1、供应商在报价时只能提供一个方案。

2、报价含主件、标准附件、安装调试、报关、商检、技术检定、培训、税费、运杂费、质保期内提供的售后服务所发生的费用，及本次招投标所发生的费用。

(五)推荐性论证文件签署

供应商代表必须按推荐性谈判文件的规定签署响应性文件（正本、副本及各附件）、报价一览表，并在响应性文件封面上加盖供应商公章。

(六)推荐性论证文件密封和标记

1、供应商应准备六份推荐性论证文件，一份正本和五份副本，并在每一份推荐性论证文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将推荐性论证文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容：

①项目名称

②正本或副本

③供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

④项目编号及包号

3、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“2020年7月9日17:00之前不准启封”字样（格式详见附件八）。

三、解释权

本论证文件的最终解释权归采购单位，当对一个问题有多种解释时以采购单位的书面解释为准。论证文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标单位对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

四、保密和披露

1、供应商自领取论证文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次论证获得的信息向第三人外传。

2、采购单位有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责论证响应性文件的人员或与论证有关的人员披露。

3、论证单位有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址、成交设备的有关信息以及合同条款等。

第三章   项目说明

一、采购内容及技术要求

1、采购内容：

“磁共振屏蔽”项目详细参数及要求见附表；

2、要求：

供应商所供设备必须是通过合法进货渠道获得，交付的设备应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

成交供应商对由于设备质量缺陷而发生的任何故障负责维修或更换，并承担由此发生的所有费用。其他详细技术要求见附表。

3、建议包修期：

建议包修期自技术验收合格之日起计算，不少于五年，国家有关规定或厂家规定长于五年时，执行国家或厂家规定。维修配件供应不少于十年，设备出现故障时应在24小时内给予上门排除。如遇投标，等同于投标商同意本条款

二、质量保证及售后服务

1、质量保证期执行国家有关规定。负责安装调试与免费技术培训。

2、供应商必须遵守其推荐性论证文件中所作的售后服务承诺，出现质量问题24小时內响应。

3、确保所提供的设备是全新的，未使用过的，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。供应商进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷并且这些设备的质量、规格和技术参数都应与推荐性论证文件中所附的清单相一致。

4、对于所提供的设备，在包修期内由于材料和工艺而导致零件或部件故障，供应商应无偿维修和更换。

5、如果需要对本次采购设备抽检，所需抽检费用由成交供应商承担。

6、若本次采购设备为国家法定计量器具，供货方应免费提交该产品的鉴定证书。

三、其他

1、论证人为供应商提供便利的条件。交付使用前供应商负责对人员、器材设备进行管理。合同履行期间供应商应确保安全，合同履行过程中发生的一切安全事故由供应商负责。

第四章   推荐性文件格式

附件一

## 法定代表人授权委托书

泰安市中心医院：

（推荐人名称）法定代表人               授权我公司                                              （职务或职称）      （姓名）为我单位本次论证授权代理人，全权处理此次泰安市中心医院论证项目（项目编号：2020-S-92）论证活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

电          话：

年   月   日

附件二

2、企业简介

供应商名称：（公章）                                    供应商代表签字：

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立时间 |  | 住所 |  |
| 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 单位概况： |  |  |  |

附件三：

3.0T及1.5T磁共振屏蔽要求及参数

技术规格及要求

1  项目名称：核磁共振屏蔽。

1.1 数量：2间。

1.2 用途：核磁室的屏蔽。

1.3 对磁共振的射频屏蔽要求，投标人必须无条件满足。

1.4 质保期：五年。

1.5.屏蔽工程项目内容及技术要求

1.5.1 项目要求：根据机房布局图和核磁共振的具体技术要求，结合实际场地情况，出具详细的机房工程施工图。完成屏蔽达到安装要求。该屏蔽范围涵盖机房、设备间、控制间、地线等要求。

1.5.2 项目内容：提供详细的机房施工图。包括机房结构图，设备基础图，RF屏蔽设计，墙孔预留位，室内直流照明设计，线槽走向图，风道设计等

1.5.3 项目图纸见附件1、2。

1.6 项目地址：

3.0T磁共振：泰安市龙潭路29号泰安市中心医院门诊楼1楼。

1.5T磁共振：泰安市配天门大街泰安市中心医院高新区院区。

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 核磁屏蔽公司资质要求 |
| 1 | 具有屏蔽工程施工的相应资质（营业执照的经营范围需包含电磁屏蔽） |
| 2 | 具有安全生产许可证书 |
| 3 | 建筑装饰装修资质为2级或更高 |
| 二 | 1.5T/3.0T MR扫描室屏蔽、内部装修及照明工程 |
| 1 屏蔽 | 1.5T/3.0T MR屏蔽房包括屏蔽体(地面、顶、墙)，屏蔽门，屏蔽窗等，在频率范围 10M－130 MHz 内,平面波衰减大于100dB |
| 2 | 测试验收标准：国标GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》，GB8702-88《电磁辐射防护规定》检测标准，本工程所用材料质量和技术性能必须满足有关国家标准、行业标准。 本工程为交钥匙工程，正式接收前发生的一切责任事故由施工单位自行负责。因工程未达到3.0TMR设备屏蔽工程验收标准，而引发的一切经济损失及法律责任由施工单位负全责。 |
| 3 材料 | （1）屏蔽体：六面体铜板模板拼接或焊接结构，厚度≥0.2mm，龙骨采用白松木，经过防蛀防火及防潮处理。 （2）地面铜板厚度≥0.2mm，地面绝缘方法能够达到绝缘，防潮的要求，屏蔽材料及连接体的选择应确保长期使用过程中的腐蚀不能影响屏蔽衰减能 力。 屏蔽体及所有的开口（窗、门、通风管等）需具有降噪声能力，符合地方规定，噪声应提供装修完毕特定位置具体分贝。 屏蔽材料的选择不能影响磁场的均匀性。 地板材料首先应符合地方和国家相关法规。 屏蔽材料及连接体的选择应确保长期使用过程中的腐蚀不能影响屏蔽衰减能力，所有屏蔽材料应提供厂家产品环保、等级相关证明材料及合格证。 |
| 4 工艺 | 4.1 屏蔽供应商负责屏蔽工程、机房和空调系统的设计。 4.2 屏蔽工程工艺应确保长期使用的屏蔽衰减能力 4.3 所有电气和机械的连接包括螺丝，钉子，锚拴等都必须牢固可靠，避免成为宽带噪声源。 4.4 所有紧固件都必须是固体锁住件，如T 型螺母，焊接螺母等。不允许使用自攻螺丝。 4.5 屏蔽供应商需负责设计磁体间内设备的固定，避免引起屏蔽泄漏和二次接地问题 4.6因安全因素，所有磁性部件均需牢固固定，并确保在长期使用时不能松动 |
| 5 | 5.1屏蔽室壳体绝缘指标：绝缘电阻≥3000欧姆 5.2 射频屏蔽主接地：所有RF屏蔽连接部分（屏蔽体的墙、地、天花板等）必须形成公共接地排，并与电源接地导体相连。RF屏蔽必须通过公共接地排与MR设备的主配电柜P1柜相连接，通过P1柜与电源接地相连。引入RF屏蔽间的电源接线不能影响主接地。二次接地不能影响对地绝缘电阻大于3000欧姆。接地电阻小于1欧姆（接头必须焊接）。 |
| 6 | 屏蔽供应商须负责设计磁体间内设备的固定，避免引起屏蔽泄露和二次接地问题。 |
| 7 | 屏蔽门：主材质进口，优质MRI专用屏蔽门,1200×2100mm一套，黄铜型材框架，防火板面，进口安全锁，其他硬件均采用无磁性材质。门的表面采用≥2mm的不锈钢材质并烤漆处理，不可含任何磁性物质， 门簧片采用进口材料，锁具为原装。屏蔽门缝隙均匀，簧片无折损，开关松紧适度。并且带吸音材料，吸音系数高。 内门：要求同上，净尺寸不小于0.8×2.0m。 |
| 8 | 8.1屏蔽观察窗：采用两层进口铜网，中间无隔断，参考规格1500mm×1000mm（现场测量设计）,透光度≥80%。 8.2观察窗应采用静音技术降低噪音，可降低40dB的噪音。 |
| 9 | 任何进入磁体间金属管道距离RF 公共接地排不能大于900mm。并且所有管道均需采用相应的波导。 |
| 10 | 10.1失超管按照现场设计，一小段伸出室外，整个失超管（包括波导）的压降要求小于50mbar. 失超管必须牢固焊接在铜质模板上 10.2 失超管需承受最大4bar 的压力，温度范围从常温至-268℃ 10.3 失超管的端口需防止雨，雪，老鼠等异物进入。 |
| 11 | 排风系统：排风量≥34立方米/分钟，确保房间每小时换气次数不少于12次 |
| 12 | 电源滤波器（220V AC/DC,20A）2套，滤波器距离RF公共接地排不能大于0.6m。 |
| 13 | 配置进出风导波板、平衡导波等屏蔽所需导波和传导板 |
| 14 | 14.1所有进入磁体间的电源均需滤波以确保屏蔽衰减效能。屏蔽供应商提供滤波器，滤波器距离RF 公共接地排不能大于0.6m。RF与公共接地排距离传导板≤152mm. 14.2磁体间内需采用直流照明，屏蔽供应商应提供直流电源。磁体间不允许使用莹光灯、调光器。室内灯光、装修色调需征求甲方意见。 14.3 磁体间使用两路直流白炽灯照明，一路为150Lux，功率≥7W,另一路为350Lux,功率≥43W 14.4 磁体间、设备间及操作间均要有带地线的220V 电源插座，以便维修；磁体间四周各预留2组国标五孔插座，所有插座用电都必须经电源滤波器进入。 14.5 磁体侧上方需预留一带地线的220V 电源插座，以方便工程师装机和维修所需。 紧急退磁装置处需预留一带地线的220V 电源插座。 14.6 磁体间内安装紧急按键。 |
| 15 | 风道：具备风量调节阀，合格的散流器，磁体间风道要求使用无磁金属板或PVC软管 |
| 16 | 优质扣板吊顶天花（规格600mm×600mm）,要求吊顶高度为2.52米。 |
| 17 | 装饰墙面为高密度吸音墙面板，厚度为12mm,选用铝合金型材收边条。 |
| 18 | 为了保证隔音效果，墙面和顶部的填充吸音棉厚度为不低于35mm。隔音层≥三层。 |
| 19 | 磁体和扫描床区域水平要求最高点和最低点之间的误差小于3.0mm,磁体间地面需防水以保护下面的屏蔽体。 |
| 20 | 地面找平后做双层SBS防潮并上翻1米，待地面屏蔽完成后再做双层SBS防潮，最终地面为医疗专用耐磨型防静电PVC地板，厚度≥2mm,配有铜制接地带。地面所用材料及厚度参照飞利浦公司要求且小于等于6cm |
| 21 | 扫描室内的送风、回风风口及风道，要求用无磁材料定制。 |
| 三 | 电器安装要求 |
| 1 | 空气散流器 要求优质喷塑铝合金散流器，规格：400mm×400mm，数量根据现场确定。 |
| 2 | 电气安装 房间内配有4组检修插座、一组分路空气开关。电工产品采用飞利浦开关插座，空气开关选用四至五路德力西63A空气开关。全部线缆采用国标2.5平方单股铜芯线，配PVC穿线管。电线接头一律采用接线盒。阻燃PVC管吊顶内敷设，阻燃PVC管吊四墙敷设。管内穿线BV-3.0。管内穿线BV-2.5。管内穿线BV-4。 |
| 3 | 电缆桥架 定制铝型材，满足设备要求。 |
| 四 | 屏蔽室安装工期（项目总工期） |
| 1 | 合同签订30天内完成全部工程，包括内部装修。 |
| 2 | 将现有2机房门边弹簧片免费维修好或更换 |
| 五 | RF测试 |
| 1 | MRI鉴定测试有施工方负责，应达到或超出核磁共振厂家的要求水平。 |
| 六 | 验收标准 |
| 1 | 核磁共振验收标准根据GB12190-90标准，射频衰减≥100 dB，频率范围为10MHz-130 MHz。接地绝缘测试需要确定接地绝缘值大于3000 ohms。 |
| 2 | 符合国标GB12190-90《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》及核磁共振厂家1.5T/3.0T MR屏蔽要求。GB8702-88《电磁辐射防护规定》检测标准 |
| 3 | 扫描室内地面要做防水处理 |
| 七 | 装修，采用环保知名品牌。 机房地面塑胶地板 控制室简单装修，吊顶，门窗及观察窗包装，墙面乳胶漆，地面塑胶地板 设备间简单装修，墙面乳胶漆粉刷，地面塑胶地板。 |
| 八 | 土建：检查室、机房、控制室砌隔断墙（砖墙），除控制室外所有现有窗口封堵，所有墙体预留洞口，进磁体后封堵，浇筑空调和水冷机室外机平台及磁体吊装平台 |
| 九 | 提供2016年以来三甲医院用户名单 |

附件四：

4、技术参数响应偏离表

| 序号 | 文件要求 | 供应商响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

附件五

5、报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 产地及品牌 |  | 规格型号 |  |
| 单价 |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |
| 最快供货期 |  | 质保期 |  |
| 质量标准及保证措施 |  |  |  |
| 售后服务承诺 |  |  |  |
| 供应商（盖章）： |  |  |  |
| 供应商授权代表（签字）： |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |

附件六

6、配置清单

| 序号 | 货号 | 名称 | 产地 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：  年    月    日

附件七

7、近三年同型号经营业绩一览表

| 项目名称 | 时间 | 金额 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：仅限于国内近三年的同类经营业绩。

供应商全称：（盖章）

供应商授权代表签字：

日期：   年   月   日

附件八

8、推荐性论证文件封面格式

（一）密封信封正面格式

| 推荐性论证文件 （正本） 项目名称： 所投编号： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真： | 推荐性论证文件 （副本） 项目名称： 所投编号： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

（二）密封信封封口格式：

――――――于2020年7月9日17:00之前不准启封”（加盖印章）―――――― ▲ ↑ （封口处）